ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По лотам № 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 Аппарат искусственной вентиляции легких

- ТОО «MED Systems» с оборудованием Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton- G5, производства Hamilton Medical AG, Швейцария.

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации на основании представленной технической спецификации поставщика:

- Отсутствует турбина в компрессоре

- Отсутствует капнометрия (в технической спецификации организатора тендера указано наличие опции, но опция не указана в технической спецификации, представленной ТОО «MED Systems», а также отсутствуют расходные материалы)

- Отсутствуют расходные материалы для детей, контур, маски, кюветы CO2, камера увлажнителя,

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «MED Systems» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «ОМБ-Казахстан» с оборудованием Вентилятор интенсивной терапии Savina 300 в комплекте, производства Dragerwerk AG&Co.KGaA, Германия.

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «ОМБ-Казахстан» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «АРЗАН ДӘРІ-ДӘРМЕК» с оборудованием Вентилятор интенсивной терапии Savina 300 в комплекте, производства производства Dragerwerk AG&Co.KGaA, Германия

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «АРЗАН ДӘРІ-ДӘРМЕК» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

Главный внештатный реаниматолог ГУ

«Управление здравоохранения Павлодарской области»			    Гловадская И.В.

Инженер медицинского оборудования

КГП на ПХВ «Поликлиника № 4»						    Подтихов К.Ю.

Врач анестезиолог - реаниматолог

КГП на ПХВ «Железинская районная больница»			     Лигай А.А.